Техническое задание

на поставку оборудования

# Предмет закупки: Электронный гелиевый течеискатель Х1 или эквивалент

2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование

1.2. Сведения о новизне

1.3. Код ОКПД 2, ОКВЭД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Основные параметры и размеры

4.2 Требования по надежности

4.3 Требования к метрологическим характеристикам

4.4 Требования к комплектности

4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 1.1. Наименование

Электронный гелиевый течеискатель Х1 (далее оборудование) или эквивалент.

# 1.2. Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

# 1.3. Коды ОКПД 2, ОКВЭД 2

ОКПД 2 –  26.51.66.129, ОКВЭД 2 - 26.51.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# Приборостроение. Течеискатель предназначен для поиска мест нарушения герметичности трубопроводов и иных объектов, допускающих использование водорода или гелия в качестве пробного газа. Места нарушения герметичности обнаруживаются течеискателем по ореолам рассеяния газа, специально вводимого в состав газового наполнения проверяемых объектов и вытекающего наружу через поврежденные участки их оболочек. Течеискатель снабжен автономным источником электропитания и может эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| № п/п | Параметр | Требование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 | точно | У (N) |
|  | Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | точно | 4 |
|  | Диапазон колебания температуры при эксплуатации оборудования | точно | 10...40 | (С |
|  | Диапазон колебания относительной влажности в производственном помещении | не менее указанного диапазона | от 30 до 85 | % |

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# 4.1. Основные параметры и размеры

| № п/п | Параметр | Требование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и метрологические параметры |
|  | Газы (рабочая среда), на работу с которыми должен быть рассчитан течеискатель | точно | Гелий газообразный марок А, Б ТУ 0271-135-31323949-2005 |
|  | Тип сенсора Примечание: параметр обусловлен требованиями пожаро и взрыво - безопасности (сенсор должен работать без нагрева, что исключает воспламенение горючих газов (водорода) при поиске мест не герметичности. | точно | Не нагреваемый (работающий без нагрева) |
|  | Минимальный регистрируемый поток анализируемых газов | не более | 1∙10-6 | Па×м3/с. |
|  | Регистрируемый поток из идущей в комплекте контрольной течи (для «способ щупа») | не более | 1∙10-5 | Па×м3/с. |
|  | Пределы допускаемой основной погрешности | не менее указанного диапазона | 20% или мин. 3∙10-6 | % или Па×м3/с. |
|  | Время отклика течеискателя, на улавливаемый газ | не более | 0,5 | с. |
|  | Время работы от аккумулятора | не менее | 8 | ч. |
|  | Время зарядки аккумулятора | не более | 2 | ч. |
|  | Время восстановления после измерения потока (время готовности к следующему измерению) | не более | 1 | с. |
|  | Индикация потока | точно | Временной график потока, количественное значение потока в мбар.л/с |
|  | Тип дисплея | точно | цветной |
|  | Конструктивные параметры |
|  | Питание течеискателя | точно | от встроенного перезаряжаемого аккумулятора |
|  | Габаритные размеры | не более | 149x238x55 мм Компактное исполнение прибора для проверки герметичности мест с ограниченным доступом. |

4.2 Требования по надежности

| № п/п | Параметр | Требование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гарантийный срок | не менее | 12 | месяц |
|  | Допустимое время непрерывной работы в течение суток | не менее | 8 | час |
|  | Срок службы (эксплуатации) | не менее | 5 | лет |

4.3 Требования к метрологическим характеристикам

Течеискатель относится к СТО (специальному технологическому оборудованию), принадлежит к группе индикаторных приборов и не подлежит поверке органами метрологического контроля. Рекомендуемый интервал для калибровки течеискателя составляет один год. Повторная калибровка осуществляется производителем или его представителем на территории России.

Электронный течеискатель является высокочувствительным индикаторным прибором.

4.4. Требования к комплектности

Оборудование, в том числе его комплектующие (оснастка, программное обеспечение и т.д.), входящие в состав оборудования и необходимые для соответствия оборудования требованиям и комплекту поставки настоящего ТЗ, должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также работоспособность оборудования.

Комплектующие, не указанные в комплекте поставки, должны входить в состав оборудования в случае, если без них невозможно выполнение всех требований настоящего ТЗ, предъявляемых к оборудованию.

4.5 Требования к упаковке

# Оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений (включая коррозию), которые могут образоваться при выбранной транспортной схеме доставки оборудования, в том числе в результате воздействия осадков, влаги и температуры окружающего воздуха. Тип упаковки и тип транспорта должны учитывать все возможные виды воздействий на груз при выбранной транспортной схеме доставки оборудования. Упаковка должна быть приспособлена для транспортировки автомобильным транспортом, а также теми видами транспорта, которые участвуют в выбранной транспортной схеме доставки оборудования. Конструкция упаковки должна выдерживать такое количество погрузок и разгрузок, которое произойдет в пути, включая промежуточную разгрузку, а также включая окончательную разгрузку на территории подразделения-потребителя.

# В каждое отдельное место упаковки должен быть помещён упаковочный лист с полным перечнем содержимого упаковки.

# В случае если упаковка оборудования состоит из нескольких отдельных мест, в каждое от-дельное место упаковки должен быть помещён упаковочный лист с полным перечнем упакованных комплектующих оборудования, инструмента, оснастки, запасных частей и принадлежностей, документации и т.д.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка поставляемого оборудования производится на территории заказчика. Приемка поставляемого оборудования осуществляется по количеству и качеству в соответствии с условиями договора. На основании положительных результатов приемки по количеству производится оформление акта приема-передачи оборудования.

Для проведения приемки оборудования по качеству, поставщик обязан своими силами и за счёт собственных средств организовать и обеспечить проведение всех необходимых видов работ, целью которых является перевод оборудования из состояния поставки в состояние, пригодное для осуществления испытаний и проверки параметров оборудования специалистами.

В процессе проверки оборудования должно быть подтверждено соответствие его действительных характеристик (параметров) требуемым значениям основных параметров, указанных в настоящем ТЗ. Входная проверка осуществляется заказчиком.

# На основании положительных результатов приемки оборудования по качеству путем проведения проверки параметров и других требований настоящего ТЗ производится оформление документов о приемке оборудования по качеству (составляется и подписывается акт ввода оборудования в эксплуатацию).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# Доставка оборудования осуществляется в соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен исчисляться со дня его приемки (подписания акта приема-передачи оборудования).

Если в течение срока гарантии какие-либо комплектующие оборудования окажутся дефектными, поставщик оборудования в течение 40 дней без какой-либо дополнительной оплаты должен устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного оборудования или его частей новыми.

В отдельных случаях, по взаимной договорённости, гарантийное обслуживание может быть осуществлено путем оказания технической консультации специалистам относительно методов самостоятельного устранения неисправностей.

Гарантийный период для оборудования, которое оказалось дефектным, некомплектным или не соответствующим спецификации продлевается на период простоя до устранения неисправности.

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Поставщик должен предоставить полную информацию о вредном воздействии работающего оборудования на окружающую среду.

# В документации на оборудование должны быть отражены требования по возврату оборудования производителю или его утилизации по окончании срока эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Оборудование должно сопровождаться технической документацией, подтверждающей его заявленные характеристики (параметры), документацией по монтажу и эксплуатации оборудования.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

# (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка должна быть комплектна.

Комплект поставки должен соответствовать следующему составу:

| № п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный гелиевый течеискатель | 1 | шт. |
|  | Чехол защитный для течеискателя | 1 | шт. |
|  | Комплект сменных фильтров для щупов | 2 | комплект |
|  | Универсальное зарядное устройство | 1 | шт. |
| 5. | Щупы сменные (различной длины) | 2 | шт. |
| 6. | Влагозащищённый кейс для переноски и долговременного хранения прибора | 1 | шт. |
| 7. | Комплект документации на русском языке, включая - руководство по эксплуатации; - паспорт (формуляр); - методика (руководство) по периодической калибровке; - гарантийный талон; - сертификат калибровки от завода-изготовителя; - письмо с указанием названия и адреса сервисного центра в пределах Российской Федерации | 1 | комплект |

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке.

Документация должна быть представлена на русском языке в отпечатанном на бумаге виде.

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
|  | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
|  | СИ | Средство измерения |
|  | ТЗ | Техническое задание |